ПЛАЗМА В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ: 
4. ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ И ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ  МИКРОРАЗРЯДА

В.М. Фадеев, К.В.Козлов*, Э. Ю. Хаутиев**, В.Я. Никулин***, В.И. Смирнов, Д.В. Сергунин

НПП Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики, Москва, Россия

*Московский государственный университет, Москва, Россия

**Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

***Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Как показали эксперименты с макетами барьерного электрода [1], ограничителем его применения для коагуляции крови является время нагрева биоткани до температуры 100 0С. Для практических целей оптимальным является время порядка одной секунды. Прямыми контактами с пациентом было установлено, что для исследованных разрядов площадью до двух см2 это время в несколько раз больше. Поэтому актуальной является задача изучения процесса нагрева плазмы в отдельном канале и передачи тепла в цепочке плазма - газ - биоткань. Максимальный прирост температуры плазменного канала Тpk можно оценить сверху, если предположить, что вся энергия, теряемая электронами, приводит к адиабатическому нагреву разрядного канала и перераспределению за счет теплопроводности. Тогда (Тpk  =  = P S-1 h (-1. Здесь W0 = P tdis энергия, выделяемая в разряде; ( и tdis - активная мощность и длительность разряда; V = S h - объем разряда; ( и cp  - плотность и удельная теплоемкость, ( - теплопроводность воздуха; S и h - площадь сечения макроразряда и его длина, соответственно. Оценки показывают, что (Тpk в зависимости от диаметра канала может меняться в весьма широких пределах, от долей градуса при dpk= 1 мм до 100 0С при dpk = 50 мкм (при h = 1мм).

Приводятся предварительные результаты эксперимента по исследованию процессов диссипации энергии и нагрева в канале барьерного разряда.

Работа поддержана грантом Москвы , код 1.1.16.

Литература

- В.М.Фадеев и др. Исследование свойств барьерного разряда как инструмента для обработки биологических поверхностей. - В сб. “Озон и другие экологически чистые окислители. Наука и технологии”. Изд. МГУ, 2002, с.73.