РЕГИСТРАЦИЯ ВЫХОДА DD РЕАКЦИИ НА УСТАНОВКЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА

*,**А.В. Аникеев, *,**П.А. Багрянский, *,**В.В. Максимов, **Е.И. Пинженин, *,**В.В. Приходько, ***О.П. Пчеляков, ***Е.Г. Тишковский, ***И.Б. Чистохин

*Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, 
     V.V.Maximov@inp.nsk.su
**Новосибирский Государственный университет, Новосибирск, Россия
***Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) после значительной модернизации системы атомарных пучков  продолжены эксперименты с инжекцией пучков дейтерия. Длительность пучков увеличена до 5 мс, энергия частиц до 25 кэВ, применена фокусировка пучков. Экспериментальные исследования необходимы для развития проекта источника нейтронов с энергией 14 МэВ, предложенного в ИЯФ им. Г.И. Будкера [1]. Плазма в ГДЛ состоит из относительно холодной «мишенной» плазмы и быстрых ионов, образующихся при захвате инжектируемых атомов. Данные выхода DD реакции сопоставляются с расчётами, выполненными с помощью кода MCFIT [2], что позволяет проверить соответствие кинетики релаксации быстрых ионов теории парных кулоновских столкновений. Кроме того, эксперименты с инжекцией пучков атомарного дейтерия непосредственно моделируют выход нейтронов предлагаемого нейтронного генератора.

В эксперименте измеряются, в основном, потоки протонов с энергией 3.02 МэВ, что связано с сильным рассеиванием 2.45 МэВ нейтронов на массивных элементах вакуумной камеры. Используются два типа датчиков. Первый представляет собой сцинтилляционные детекторы, которые уже применялись нами ранее и описаны в работе [3]. Датчики работают в режиме счёта отдельных частиц. Вспышки в сцинтилляторе толщиной 5 мм, закрытом 20 мкм алюминиевой фольгой, регистрируются фотоумножителем категории Fine Mesh (Hamamatsu H2611), что позволяет работать в сильных магнитных полях. Вычитание нейтронных сигналов осуществляется по выстрелам с дополнительной металлической заслонкой.

Второй тип датчиков основан на изготовленных в Институте физики полупроводников СО РАН кремниевых PIN диодах. Детекторы, состоящие из PIN диода (диаметры рабочей области 8 мм и 20 мм) и токового усилителя, размещены внутри вакуумной камеры ГДЛ. Входные окна закрыты Al фольгой толщиной 10 мкм, которая защищает  диоды от света плазмы и существенно уменьшает энергии ионов He3 и T. Энергия 3 МэВ протонов уменьшается при этом незначительно (до 2.75 МэВ). Отдельные 3 МэВ протоны регистрируются в виде импульсов длительностью 35 нс. Средняя амплитуда импульсов соответствует току диода 4 мкА. Преимуществами полупроводникового детектора по отношению к сцинтилляционному на основе ФЭУ являются: лучшее энергетическое разрешение (в 3.5 раза), нечувствительность к магнитным полям и сопутствующему нейтронному потоку.

Максимальный поток протонов вблизи точки остановки получен 1.2·106 см2 с-1 на расстоянии 20 см от оси установки, что соответствует выходу D-D реакции вблизи точки остановки 1.5·108 c-1 см-1.

Литература

A.A. Ivanov, I.A. Kotelnikov, E.P. Kruglykov et al. In Proc. Of  XVII Symp. on Fusion Technology, Rome, Italy, v.2 (1992) 1394.

A.V. Anikeev, K. Noack, G. Otto, 26th EPS CCFPP, Maastrichcht, The Netherlands, Contributions ECA. v.23J, (1999) p.1497-1500.

В.Н. Корнилов, В.В. Максимов. ПТЭ, №2 (2001) с.96-100.