импульсный источник света с гладким спектром на основе ксеноновой лампы для калибровки системы томсоновского рассеяния

А.А. Касатов, С.С. Попов

Институт ядерной физики, Новосибирск, Россия, e-mail: ksaleksndr@gmail.com

Основным методом определения функции распределения электронов в плотной высокотемпературной плазме является исследование спектра рассеянного лазерного излучения на электронах плазмы [1]. Регистрация излучения осуществляется измерительной системой, которая может быть основана на различных спектральных приборах (призменных, дифракционных и др.) и фотоприёмниках (ФЭУ, лавинных фотодиодах, ЭОП и др.).

Для восстановления спектра рассеянного излучения необходимо знать относительную спектральную чувствительность различных каналов регистрации с достаточной точностью. Поэтому спектральная калибровка измерительной системы представляет собой важную операцию для определения электронной температуры. Самым надежным методом калибровки является подача в систему регистрации излучения с известным спектром. В качестве такого источника излучения может использоваться эталонная вольфрамовая лампа или, например, суперконтинуумный источник света на основе генератора ультракоротких импульсов [2]. Однако у подобных источников существует ряд недостатков, такие как низкая мощность, малое энергосодержание в импульсе [3] или высокая цена. В этой связи в качестве мощного источника более привлекательным представляется газовый разряд, который, однако, затруднительно использовать для спектральной калибровки из-за нестабильного линейчатого спектра.

В работе представлен импульсный источник света высокой мощности на основе газоразрядной ксеноновой лампы ИФП 1200-М4 со сглаженным спектром для калибровки системы регистрации томсоновского рассеянного лазерного излучения на установке ГОЛ-3 в ИЯФ СО РАН. Сглаживание достигалось возвращением излучения в колбу лампы с помощью отражателя и повышением мощности разряда.

В диапазоне длин волн 720-1100 нм были выполнены измерения спектра излучения источника. Эксперименты показали эффективное подавление интенсивных линий излучения Xe I и Xe II, контрастность линий не превышает 5 % . Подавление линий связано с увеличением эффективной длины пробега излучения в плазме и её температуры, так как отражатель уменьшает лучистые потери.

В результате получен достаточно гладкий непрерывный спектр излучения лампы. Это позволяет использовать её в качестве источника инфракрасного излучения для калибровки системы регистрации томсоновского рассеяния в диапазоне длин волн 920-1050 нм. Достоинство данного метода в высокой мощности источника излучения, что делает возможным калибровку всей системы томсоновского рассеяния, начиная от системы сбора излучения, путем введения эталонного излучения в прямо в плазменную камеру. Аналогичная калибровка при помощи вольфрамовой лампы невозможна, так как лишь незначительная часть излучения попадает в систему сбора.

Литература

- Шеффилд Дж. Рассеяние электромагнитного излучения в плазме Пер. с англ. Л.Я.Марголина и П.В.Минаева; Под ред. Л.Н.Пятницкого М.: Атомиздат, 1978, 279 с.

- Pasqualotto R., Alfier A. Thomson scattering calibration with ultrabright supercontinuum light source // Review of scientific instruments, 2006, № 77, P. 10E502-1–10E502-4.

- Дианов Е. М., Крюков П. Г. Генерация суперконтинуума в волоконных структурах под действием непрерывных последовательностей УКИ // Квантовая электроника, 2001, Т. 31, № 10, С. 877-882.