ПЛАЗМА В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ: 
3.  ИССЛЕДОВАНИЕ МАКЕТА «БАРЬЕРНОГО» ЭЛЕКТРОДА

В.М. Фадеев, В.И. Смирнов, А.И. Прусс, Д.В. Сергунин, *В.Я. Никулин, А.А. Тихомиров, А.Е. Гурей, **Э. Ю. Хаутиев, ***Т.А. Соколова, С.И. Фролов

ВНИИЭМ, Москва, Россия, e-mail: gecha@mail.sitek.ru

*ФИАН, Москва, Россия, e-mail: vnik@sci.lebedev.ru

**РНЦ КИ, Москва, Россия

***НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Проведено предварительное исследование макета электрода с диэлектрическим покрытием, специально разработанного для воздействия плазмой на  большие площади биологической ткани. Испытания проводились на стенде и в клинических условиях во время операций

Стенд оснащен осциллографом Tektronix TDS-210, электронно-оптическим преобразователем, цифровым фотоаппаратом Nikon Coolpix-900 и предназначен для исследования параметров плазмы высокочастотного слаботочного разряда в межэлектродном зазоре. Проведено теоретическое и экспериментальное исследование временных и энергетических параметров разряда (“плазменной щетки”) и характеристик электрода.

Исследованиями в клинических условиях установлено, что в штатном режиме аппарат ЭКХ-25, хорошо коагулирует кровоток из микрососудов, но не обеспечивает энергию барьерного разряда, достаточную для эффективной коагуляции большого кровотока. Однако, имеются значительные резервы повышения мощности как за счет оптимизации структуры покрытия и формы электрода, так и модернизации аппарата.

Благодаря выделению в разряде озона, достигнут эффективный терапевтический эффект - ускоренное заживление ран, что позволяет уже в ближайшее время отработать предложенный метод и расширить сферу применения аппарата ЭКХ-25 в медицинской практике.

Таким образом, испытания подтвердили перспективность выбранного направления исследований и положительный эффект воздействия  плазмы разряда на пациента как с точки зрения коагуляции крови, так и уничтожения инфекции.

Работа выполнена при поддержке гранта Москвы 2001, код гранта 1.1.16