# Низкофоновый детектор бета- и  гамма-излучений для радиохимической диагностики степени обжатия мишени в процессе лазерного термоядерного синтеза

Бессараб В.В., Богомолов В.И., Даниленко К.Н., Игнатьев Г.Н., Мартыненко С.П.,
 Прокуронов М.В., Шабалин А.Н., Шубин С.А.

Научно-исследовательский институт импульсной техники, г. Москва,

Российская Федерация

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, г. Саров, Российская Федерация

В докладе изложены основные результаты работы по созданию и исследованию характеристик низкофонового детектирующего устройства для проведения радиохимической диагностики степени обжатия топлива в процессе лазерного термоядерного синтеза на установке «Искра-5». Такая диагностика проводится путем регистрации излучений радиоактивного изотопа 28Al, ядра которого образуются при облучении нейтронным потоком ядер 28Si, входящего в состав стеклянной оболочки микромишени.  Образующийся изотоп алюминия распадается с периодом T1/2 = 2,24 мин  по схеме  28Al  28Si + - + . Число образовавшихся ядер 28Al  пропорционально  произведению плотности топлива на его радиус – <R>  при  максимальном сжатии в момент выгорания.

При регистрации -распадов ядер 28Al  используется метод ()-совпадений. Одним детектором регистрируется гамма-излучение с энергией 1,836 МэВ,  другим – электроны с граничной энергией 2,58 МэВ.  Детекторы  включены по схеме совпадений.  Гамма-детектор выполнен  на  основе  неорганического кристалла NaI(Tl) 200200 мм  с колодцем 75150 мм. Выходное окно  кристалла  просматривается  четырьмя ФЭУ-139. В состав бета-детектора входят: 1) световод  из  оргстекла, состоящий  из двух  цилиндров 73150 мм и 12515 мм  соединенных  конической  обечайкой, 2) пластмассовый  сцинтиллятор  и  3) четыре  ФЭУ-184.  Со  стороны основания  цилиндра 12515 мм  в световоде  имеется  цилиндрическое  отверстие  23150 мм,  внутри  которого  помещен пластмассовый сцинтиллятор в виде стакана длиной 80 мм и толщиной стенок 0,2 мм. Бета-детектор располагается в колодце гамма-детектора. Образец с ядрами 28Al через отверстие в бета-детекторе  помещается  в центр  детектирующего  устройства. Это  практически обеспечивает 4-геометрию измерений. Детектирующее  устройство имеет пассивную  защиту  из  свинца  толщиной не менее 10 см.

Экспериментально были получены следующие значения основных характеристик низкофонового детектора:

| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. | Эффективность регистрации -квантов гамма-детектором (по фотопику) для энергии 1,836 МэВ Эффективность регистрации электронов бета-детектором Эффективность регистрации распада ядер 28Al детектирующим устройством Фон, Nф Энергетическое разрешение гамма-детектора для энергии гамма-квантов 1,836 МэВ | 15 %; 80 %; 12 %; 0.5 имп/мин 9 % |
| --- | --- | --- |

С целью уменьшения  относительной ошибки в определении количества распавшихся ядер 28Al  были определены оптимальные энергетический диапазон регистрации -квантов и длительность времени измерения.

направляющая труба

ФЭУ-184

Бета-детектор

световод

(оргстекло)

пластмассовый

сцинтиллятор

колодец 75150 мм

Гамма-детектор

сцинтиллятор

NaI(Tl)

200200 мм

ФЭУ-139

Рисунок  1   –    Блок-схема детектирующей части низкофонового детектора