испытания широкополосных диэлектрических зеркал в условиях, характерных для ИТЭР

Андреенко Е.Н., Вуколов К.Ю., Мухаммедзянов Т.Р., Орловский И.И.,
Тобенгауз А.М.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия, topinamburus@ya.ru

Для снижения нейтронных потоков вдоль каналов диагностики «Спектроскопия водородных линий» установки ИТЭР используется оптическая система, построенная по принципу перископа. В данной системе предполагается использование широкополосных зеркал с многослойным диэлектрическим покрытием, способных обеспечить коэффициент отражения свыше 95% в области 400–700 нм.

Зеркала перископической системы будут подвержены нагреву потоком нейтронов и гамма-излучением, а также нагреву со стороны стенки канала в диапазоне 70–240С (в рабочем режиме и в режиме отжига соответственно). В докладе описываются эксперименты, в которых исследовался спектр отражения зеркал при их нагреве в вакууме до различных температур.

В предыдущих экспериментах по вакуумному нагреву зеркал [1] использовались образцы, рассчитанные на работу под малыми углами, тогда как на ИТЭР промежуточные зеркала должны работать под углом 45. Увеличение рабочего угла зеркала влечёт за собой увеличение количества диэлектрических слоёв, что может приводить к снижению устойчивости покрытия зеркала к различным нагрузкам. Кроме того, нагрев зеркал производился до 100–150С, что не даёт информации об изменениях оптических свойств зеркал при отжиге.

Для описываемых экспериментов были изготовлены образцы диэлектрических зеркал с рабочим углом 45 и коэффициентом отражения выше 95% в области 400–700 нм. Зеркала изготавливались на подложке из плавленого кварца с покрытием 2 типов – TiO2/SiO2 и Nb2O5/SiO2. Также испытывались зеркала другого производителя с тем же типом покрытия, но рассчитанные на работу под малыми углами к нормали. Зеркала подвергались неоднократному нагреву в вакууме с последующим остыванием до комнатной температуры, при этом измерение спектра отражения производилось непосредственно в ходе нагрева.

Кроме того, в ИТЭР возможен транспорт углеводородов внутри оптического канала и последующее осаждение этих углеводородов на зеркалах диагностических систем. В докладе также приводятся результаты экспериментов по исследованию зависимости оптических характеристик диэлектрических зеркал от толщины осаждённой углеводородной плёнки.

В результате экспериментов было показано, что спектр отражения образцов с покрытием TiO2/SiO2 значительно искажается при нагреве свыше 200С. Образцы с покрытием  Nb2O5/SiO2 показали хорошую устойчивость к тепловым нагрузкам, их спектр отражения оставался стабильным даже при нагреве до 290С, что позволяет использовать зеркала с таким покрытием в оптической системе диагностики «Спектроскопия водородных линий» ИТЭР.

Литература.

- I. Orlovskiy, K. Vukolov, E. Andreenko, T. Mukhammedzyanov, A. Taranchenko, Thermal tests of broadband dielectric mirrors, Fusion Engineering and Design, Volume 86, Issues 6-8, October 2011, Pages 1290-1293.