Обеспечение вклада РФ в проект ИТЭР в части проведения верификационных измерений Nb3Sn и NbTi стрендов во ВНИИНМ, как референсной лаборатории РФ

И.М. Абдюханов, М.В. Алексеев, С.М. Балаев, А.Е. Воробьева, И.Н. Губкин, Е.А. Дергунова, А.Н. Захаров, Ю.В. Карасев, А.М. Мальченков, К.А. Мареев, Д.С. Новосилова,
М.В. Поликарпова, *А.К. Шиков

Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский
    институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара», Москва,
    Россия, e-mail: vorob@bochvar.ru
*Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия,
    e-mail: Shikov_AK@Rrcki.ru

При строительстве ИТЭР Международная Организация ИТЭР уделяет особое внимание обеспечению качества компонентов реактора, изготавливаемых в разных странах – участниках проекта. В частности, при изготовлении сверхпроводящих Nb3Sn и NbTi стрендов для магнитной системы ИТЭР в соответствии с условиями Соглашений о поставках (СП) 1.1.P6A.RF.01.0 и 1.1.P6C.RF.01 на Nb3Sn проводники и NbTi кабели между Международной Организацией ИТЭР и Национальным Агентством ИТЭР РФ результаты приемочных испытаний стрендов, которые выполняет каждый производитель сам, должны быть подтверждены замерами в независимой национальной Референсной лаборатории, назначенной Национальным агентством. В России такой лабораторией является ОАО «ВНИИНМ». Для того, что бы получить официальное признание от Международной организации ИТЭР, ОАО «ВНИИНМ» прошел процедуру сравнительных (референсных) испытаний Nb3Sn и NbTi стрендов на референсных образцах стренда, подготовленных в ЦЕРНе (Швейцария), в Референсной лаборатории Международной организации ИТЭР. В ОАО «ВНИИНМ» было подготовлено необходимое для верификационных испытаний оборудование, разработаны и аттестованы методики выполнения этих испытаний, организованы испытания на регулярной основе. В докладе представлены результаты верификационных измерений  образцов промышленных партий Nb3Sn от II, III и IV фаз СП 1.1.P6A.RF.01.0 и NbTi стрендов от II и III фаз СП 1.1.P6C.RF.01, которые были изготовлены на ОАО «ЧМЗ», а затем захромированы (Nb3Sn) и заникелированы (NbTi) в ОАО «ВНИИКП». Проведенный анализ полученных данных подтверждает соответствие характеристик изготовленных стрендов требованиям СП 1.1.P6A.RF.01.0 и 1.1.P6C.RF.01.