ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКАХ

С.В. Горячев, В.Н. Сенченко, В.Ф. Чиннов, В.В. Щербаков

Объединенный институт высоких температур РАН, v_chinnov@oivtran.ru

Наиболее важными параметрами частиц в гетерогенных плазменных потоках являются: их размеры, температура и скорость. Измерительная система, разработанная применительно к процессам плазменного напыления, позволяет в режиме реального времени контролировать основные параметры напыляемых частиц: температуру, скорость, ндивидуальные размеры отдельных частиц в до- и сверхзвуковом плазменном потоке. А по статистически усредненным величинам система может контролировать  процесс плазматермического напыления [1] или иной процесс взаимодействия гетерогенного потока с мишенью.

В системе используется специальная ПЗС матрица, которая обеспечивает высокую чувствительность в инфракрасной спектральной области, что позволяет регистрировать изображение загруженной частицами плазменной струи с экспозицией 3 – 100 мкс. Поэлементное оцифровывание сигналов ПЗС матрицы дает значения интенсивности излучения в каждом элементе матрицы, которые используются для определения температуры, скорости и диаметра частицы. Температура частиц в диапазоне 1000 – 3000 оС определяется по средней интенсивности излучения трека, которая измеряется в узком спектральном диапазоне. Диапазон измеряемых скоростей лежит в пределах 100 – 1200 м/с, минимальный регистрируемый размер частицы составляет  10 мкм.

Оригинальные математические алгоритмы, разработанные для обработки в реальном времени 12 битных серых изображений, в комбинации со специальной калибровкой позволяют измерять скорость с погрешностью 1-2%  и яркостную температуру частиц с погрешностью 2-4%. Результаты испытаний показали, что система обладает хорошей чувствительностью к изменениям параметров частиц в процессе напыления (тока дуги, расхода порошка двуокиси алюминия, расхода и типа плазмообразующего газа и т.д.), которые влияют на температуру и скорость напыляемых частиц.

Для расчета основных параметров летящей частицы (яркостной температуры, диаметра и скорости) разработано специальное математическое обеспечение, которое позволяет в реальном времени автоматически распознавать “хорошие” частицы и определять их размеры с субпиксельной точностью.

На установке для термического напыления с использованием плазматрона с расширяющимся анодным каналом были проведены измерения скорости и температуры частиц в установившемся дозвуковом режиме, в режиме сверхзвукового течения и  в режиме изменения тока плазматрона. Скорость частиц в установившемся режиме составляет величину порядка 320-350 м/сек, при изменении тока наблюдается переходная нестабильность величины скорости и установление ее нового среднего значения.

Литература.

- V.N.Senchenko, V.S.Dozhdikov, TEMPERATURE: Its Measurement and Control in Science and Industry; Volume VII; Eighth Temperature Symposium, Chicago, Illinois (USA), 21-24 October 2002, pp. 831-836