Калибровка алмазного спектрометра быстрых нейтронов.

Амосов В.Н., Власов С.А., Мещанинов С.А., Родионов Н.Б., Родионов Р.Н.

ФГУП “ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”, г. Троицк, Московская обл., Россия, nbrodnik@triniti.ru

Алмазные нейтронные спектрометры-радиометры имеют ряд важных преимуществ в сравнении с другими системами нейтронной спектрометрии, в первую очередь ввиду их малого размера и высокой радиационной стойкости. В настоящее время для термоядерного проекта ИТЭР разрабатывается система алмазных спектрометров-мониторов нейтронного потока, для которой актуальна задача  калибровки абсолютной чувствительности детекторов.

Обозначены проблемы, возникающие при калибровке детекторов на нейтронных генераторах, и реализован альтернативный метод абсолютной калибровки алмазных детекторов с помощью нейтронного источника 241Am+Be. Проведено измерение и численное моделирование амплитудного спектра отклика алмазного детектора при облучении нейтронами изотопного источника 241Am+Be. Выполнена оценка эффективности регистрации быстрых нейтронов алмазным детектором по области амплитудного спектра, обусловленной (n,α) реакцией на углероде для нейтронов в  диапазоне энергий от 8,7МэВ до 10,7МэВ. Эффективный расчетный объем тестируемого детектора составил 80% от физического размера алмаза под контактами. Показаны преимущества и недостатки использования изотопных источников нейтронного излучения для калибровки алмазных детекторов быстрых нейтронов.