Модернизация стенда для плазменно-вакуумного напыления

Н.Ф. Кашапов, Г.С. Лучкин, Р.Ф. Тагиров

ГОУ ВПО Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
 ff936.2@mail.ru

Тонкослойные металлические и оксидные покрытия находят широкое применение в качестве упрочняющих, высокоотражающих, фильтрующих, защитных и просветляющих элементов в оптическом и оптико-электронном приборостроении. Применение низкотемпературной плазмы получаемой в магнетронной распылительной системе (МРС), в которой используется аномальный тлеющий разряд в скрещенных электрическом и магнитном полях, позволяет осуществлять процесс испарения пленкообразующего материала с большой скоростью и с одновременной ионизацией и возбуждением распыленных атомов.

Для получения тонкопленочных оптических покрытий использовался вакуумный стенд в состав которого входит: вакуумная камера УВН-70-А2, система вакуумной откачки, два магнетрона, источник питания магнетронов, система газоснабжения, многоканальная система сбора данных, система фотометрического контроля толщины покрытий, система вращения подложек с обрабатываемыми деталями, нагреватели подложек, система подачи охлаждающей воды, манометрические датчики, высоковольтная ионная очистка подколпачной арматуры[1].

Рабочим инструментом установки, предназначенным для распыления пленкообразующего материала, являются магнетроны, но качество получаемых покрытий зависит не только от характеристик самих магнетронов, но и от режимов работы источника питания. Современный источник питания для магнетронных распылительных систем это уже не просто трансформатор с падающей характеристикой и выпрямителем на выходе, а интеллектуальная система, реагирующая и на изменение параметров плазмы. Основной проблемой в работе магнетронных распылительных систем, особенно в режимах реактивного распыления является дугообразование. В целях предотвращения перехода аномального тлеющего разряда в дуговой, мы подключили последовательно к источнику питания балластное сопротивление с нелинейной зависимостью внутреннего сопротивления от проходящего тока. Оно состоит из 6 резисторов, соединенных последовательно-параллельно. В качестве резисторов выбраны галогеновые лампы марки J 254 1000W.

Напряжения трехфазного источника питании менялась в диапазоне напряжений Uвых = 60-300B, ток разряда Iвых = 2-10А (при увеличения тока разряда выше 8А балластное сопротивления резко возрастает, предотвращая дугообразования на катоде).

Модернизированная установка позволила получить нам функциональные оксидные покрытия с заданными свойствами[2].

Литература

- Кашапов Н.Ф., Лучкин Г.С. Прикладная физика, 2005 г., №6, с. 88 - 93

- Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф., Тагиров Р.Ф., Научная сессия КГТУ, Казань 2009, 280с.