Исследование влияния микроплазменной обработки титана на рост клеток костной биологической ткани на его поверхности

В.А. Иванов, Д.А. Димитрович*, А.И. Бычков*

Институт общей физики им. А.М. Прохоров РАН, Москва, РФ, ivanov@fpl.gpi.ru
*Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, РФ

Исследуется влияние микроплазменного метода [1] физической обработки образцов из сплава титана ВТ-1-0, широко применяемого в медицинских целях, на рост биологических клеток костного мозга на их поверхности. Поверхностная обработка титана важна для формирования устойчивого биомеханического контакта между поверхностью титанового сплава, используемого в качестве материала импланта, и костной тканью. Качество такого контакта (прочность фиксации в костной ткани) зависит от свойств поверхности титанового импланта, обработка которой представляется важным предметом исследований для существенного улучшения остеоинтегрирования.

В наших экспериментах основное внимание уделено применению перспективного микроплазменного метода обработки поверхности металлов и сплавов [1]. Для возбуждения микроплазменных разрядов использовался поток водородно-углеродной плазмы, создаваемый импульсным электроразрядным источником. В области взаимодействия с металлическим титановым образцом плотность плазмы превышала 1012 см3, электронная температура составляла 10 эВ, а длительность импульса плазменного потока 25 мкс. Взаимодействие такой плазмы в вакууме с металлом приводило к возбуждению локализованных микроплазменных разрядов [2], действие которых приводило к формированию прочного микрорельефа на его поверхности. Для сравнения с микроплазменным методом, использовались также механический дробеструйный и ионно-плазменный методы обработки поверхности титана.

Экспериментально показано, что существуют режимы микроплазменной обработки, при которых на поверхности образцов из сплава ВТ-1-0 возникают устойчивые условия адгезии жизнеспособных остеогенных клеток. Этот метод оказался единственным, в результате применения которого на поверхности титанового сплава наблюдался рост не только отростков, но и живых клеток костного мозга [3]. Метод микроплазменной обработки допускает разработку универсального технологического оборудования, для обработки различных медицинских изделий из титана. Энергетические затраты этого метода довольно низкие: менее 0.01 кВтчас сетевой электроэнергии на 1см2, при характерном времени обработки около 5с. Полученные результаты могут быть использованы при разработке нового оборудования, предназначенного для обработки других медицинских сплавов и изделий из них для улучшения интеграции металлических имплантов в костную ткань.

Работа выполнялась при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект РФФИ № 09-08-00753-а).

Литература.

- В.А. Иванов, М.Е. Коныжев, А.М.Спирин, А.А. Дорофеюк, Т.И. Камолова, Л.И. Куксенова, В.Г. Лаптева, Р.Х. Залавутдинов. Прикладная физика, 2007. № 6. С. 60-70.

- В.А. Иванов, А.С. Сахаров, М.Е. Коныжев. Физика плазмы, 2008, том 34, № 2. С.171-184.

- Д.А. Димитрович, А.И Бычков, В.А. Иванов. Прикладная физика, №2, 2009. С.35-43.